## REGISTRO
" Exactitud en Tiempo Real"
“Just Accurate Results”
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD ANALITICO
QC PROCESS ®
| LABORATORIO | NOMBRE DEL LAB |  | FOR-QCP-003
| FECHA | MES Y AÑO |  | 2022-03-01 10:08
| DEPARTAMENTO | NOMBRE DEL DEPTO
| RESPONSABLE | NOMBRE DEL RESPONSABLE
| E-MAIL | CORREO ELECTRONICO
DOMICILIO
TELEFONO

## ASESOR
ESQUEMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD |  | PROVEEDOR DE ENSAYOS DE APTITUD
JAR QUALITY SA DE CV |  | ISO / IEC 17043:2010
www.qualitat.cc |  | ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION A.C
www.i-qualitat.net
PROMEDIO DEL INDICE DE VARIANZA
|  |  | Inaceptable | > 200
|  |  | No Conforme | 100 a 200
|  |  | Límite | < 100
|  |  | Nivel Tonks | 12 a 25
|  |  | Nivel Aspen | 4 a 12
|  |  | Nivel Six Sigma | < 4
ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LAS METAS ANALITICAS SIX SIGMA
"HERRAMIENTAS QQCDC"
www.qualitat.cc
La Normas ISO 15189:2003 tienen por objeto lograr la mejora continua de la calidad para que
los laboratorios informen resultados confiables y en consecuencia las decisiones médicas
se puedan basar en evidencia sólida
La Norma ISO/IEC 17043:2010 al regular los Programas de Ensayos de Aptitud establece que
1. Es responsabilidad de los Proveedores dar asesoría a los laboratorios participantes.
2. Es responsabilidad de los Laboratorios corregir todos los resultados no conformes
Es recomendable que las medidas se apliquen de la siguiente forma:
1. Inmediatamente cuando se encuentre un resultado no conforme con un PIV > 200
2. Al encontrar dos resultados con PIV entre 100 y 200, aun cuando no sean consecutivos
Es importante recordar:
1.- La precisión depende del PICC: Programa Interno de Control de Calidad
2.- La exactitud se verifica en el EEEC: Esquema de Evaluacion Externa de la Calidad
3.- El error total es la resultante de la precisión y de la exactitud: Capture los CV% en cada ciclo en QCProcess.
4.- La mejor manera de analizar sus resultados es utilizando la calculadora SIGMAMETRICS.
Las medidas que en general se pueden recomendar para mejorar el desempeño son:
1. Siga fielmente las instrucciones para el manejo y la reconstitucion de los controles incluyendo
volumen de dilución, tiempos de incubación, etc.
2. Conserve una alícuota en óptimas condiciones para verificar los resultados no conformes del ciclo.
3. Revise las unidades de reporte que se utilizan en el EEEC y comparelas con las de su PICC
4. Revise el mantenimiento preventivo y correctivo del analizador incluyendo la calidad del agua y
la estabilidad de la energía eléctrica.
5. En los analitos no conformes en el EEEC revise todos los datos que ha obtenido previamente en el EEEC,
comparando todos los valores reportados por su laboratorio con todos los valores asignados a cada ciclo.
para que de esta manera pueda trazar una nueva curva de calibración basada en estos resultados.
6. Calibre nuevamente empleando los calibradores del fabricante del sistema y los datos de la curva del EEEC.
7. Evalúe la exactitud utilizando los controles independientes de excelente calidad.
Si desea que hagamos una visita a su laboratorio solicite una cotización a servicio@qualitat.cc

## FORMULAS
SIGMA METRICS
SIGMA | % SEGURIDAD | % ERROR
6 | 99.9997 | 0.0003
5 | 99.9767 | 0.0233
4 | 95.5 | 4.5
3 | 93.3193 | 6.6807
1 | < 70 | > 30
0 | 0 | 100

## BIAS 6S
[8 empty] | SIGMA | NIVEL | DPMO | % SEGURO | STATUS
| ¿ COMO CALCULAR EL NIVEL SIGMA DE UNA PRUEBA ANALITICA ? | [6 empty] | 1 | NC 2 | > 700,000 | < 30 | INACEPTABLE
[8 empty] | 2 | NC 1 | < 300,000 | 70 | NO CONFORME
| SIGMA = ( CVB % - BIAS % ) / CVA % | [6 empty] | 3 | LIMITE | < 100,000 | 90 | CONFORME
[8 empty] | 4 | TONKS | < 50,000 | 95 | MEJOR
| MESURANDO | UNIDADES | [5 empty] | 5 | ASPEN | < 1,000 | 99 | OPTIMO
| Hb | mg/dL |  | CAMPOS MODIFICABLES EN AMARILLO |  |  |  | 6 | SIX SIGMA | < 100 | 100 | EXCELENTE
| Limites de Referencia |  |  | Variabilidad Biologica |  |  |  | SW DESARROLLADO POR DR ARTURO M TERRES S
| MIN | MAX |  | X | RANGO | DSB | CVB% | aterres@qualitat.cc
| 12 | 18 |  | 15 | 6 | 1.5 | 10% | www.qualitat.cc
| DSB | 10 | DESVIACION ESTANDAR BIOLOGICA (CUARTIL)
| CVB% | 10% | COEFICIENTE DE VARIABILIDAD BIOLOGICA %
| BIAS % | 3%
|  | CVA % | SIGMA |  | CVA % | SIGMA
|  | 1% | 7 |  | 7.5% | 0.93333
|  | 1.5% | 4.6667 |  | 8% | 0.875
|  | 2% | 3.5 |  | 8.5% | 0.82353
|  | 2.5% | 2.8 |  | 9% | 0.77778
|  | 3% | 2.3333 |  | 9.5% | 0.73684
|  | 3.5% | 2 |  | 10% | 0.7
|  | 4% | 1.75 |  | 10.5% | 0.66667
|  | 4.5% | 1.5556 |  | 11% | 0.63636
|  | 5% | 1.4 |  | 11.5% | 0.6087
|  | 5.5% | 1.2727 |  | 12% | 0.58333
|  | 6% | 1.1667 |  | 12.5% | 0.56
|  | 6.5% | 1.0769 |  | 13% | 0.53846
|  | 7% | 1 |  | 13.5% | 0.51852
EEEC | EXACTITUD: | BIAS % | ESQUEMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD
PICC | PRECISION | CVA% | PROGRAMA INTERNO DE CONTROL DE CALIDAD

## CALCULADORA
CALCULADORA DEL ERROR TOTAL Y DE LA INCERTIDUMBRE INTEGRANDO LA PRECISION DEL CONTROL INTERNO CON LA EXACTITUD DE LA EVALUACION EXTERNA
DR. ARTURO M TERRES S aterres@qualitat.cc ww.qualitat.cc
INSTRUCCIONES: CAPTURA LOS RESULTADOS DEL EEEC Y EL COEFICIENTE DE VARIACION DEL PICC
NOTA: EL ERROR TOTAL MEDIDO EN DESVIACIONES ESTANDAR ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA INCERTIDUMBRE MEDIDA EN PORCENTAJE %
| BIOMETRIA HEMATICA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Eritrocitos | M / uL | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 9.091% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | #DIV/0!
1 | Hemoglobina | g/dL | 12 | 18 | 15 | 6 | 1.5 | 10% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100 | 100
| Hematocrito | % | 35 | 50 | 42.5 | 15 | 3.75 | 8.824% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| VCM | fL | 75 | 95 | 85 | 20 | 5 | 5.882% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| MCH | pg | 27 | 35 | 31 | 8 | 2 | 6.452% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| MCHC | g/dL | 28 | 37 | 32.5 | 9 | 2.25 | 6.923% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
2 | Leucocitos | mil / uL | 4 | 11 | 7.5 | 7 | 1.75 | 23.33% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Plaquetas | mil / uL | 150 | 400 | 275 | 250 | 62.5 | 22.73% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| COAGULACION | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % |  |  |  | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| TP | SEGUNDOS | 9 | 15 | 12 | 6 | 1.5 | 12.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TP | INR | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0.25 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TTP | SEGUNDOS | 15 | 45 | 30 | 30 | 7.5 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TT | SEGUNDOS | 5 | 15 | 10 | 10 | 2.5 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| AT III | % | 75 | 125 | 100 | 50 | 12.5 | 12.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fibrinógeno | mg / dL | 200 | 400 | 300 | 200 | 50 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| BIOQUIMICA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % |  |  |  | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Osmolalidad | mOsm/L | 285 | 310 | 297.5 | 25 | 6.25 | 2.101% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Glucosa | mg/dL | 70 | 110 | 90 | 40 | 10 | 11.11% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Nitrógeno de Urea (BUN) | mg/dL | 6 | 20 | 13 | 14 | 3.5 | 26.92% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Creatinina | mg/dL | 0.5 | 1.2 | 0.85 | 0.7 | 0.175 | 20.59% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Acido Úrico | mg/dL | 2.4 | 7 | 4.7 | 4.6 | 1.15 | 24.47% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Colesterol Total | mg/dL | 100 | 200 | 150 | 100 | 25 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Colesterol HDL | mg/dL | 15 | 55 | 35 | 40 | 10 | 28.57% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Colesterol LDL | mg/dL | 50 | 130 | 90 | 80 | 20 | 22.22% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Triglicéridos | mg/dL | 50 | 150 | 100 | 100 | 25 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Bilirrubinas Totales | mg/dL | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Bilirrubinas Directa | mg/dL | 0.01 | 1 | 0.505 | 0.99 | 0.2475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Bilirrubina Indirecta | mg/dL | 0.01 | 1 | 0.505 | 0.99 | 0.2475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Proteínas Totales | g/dL | 6.4 | 8.8 | 7.6 | 2.4 | 0.6 | 7.895% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Albúmina | g/dL | 3.4 | 4.8 | 4.1 | 1.4 | 0.35 | 8.537% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| ALT ( TGP ) | U/L | 2.5143 | 50.2857 | 26.4 | 47.7714 | 11.9429 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| AST ( TGO ) | U/L | 2.1857 | 43.7143 | 22.95 | 41.5286 | 10.3821 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| DHL | U/L | 17.8429 | 356.8571 | 187.35 | 339.0143 | 84.7536 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fosfatasa Alcalina | U/L | 5.8214 | 116.4286 | 61.125 | 110.6071 | 27.6518 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| GGT | U/L | 2.8214 | 56.4286 | 29.625 | 53.6071 | 13.4018 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Amilasa | U/L | 6.1 | 122 | 64.05 | 115.9 | 28.975 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Lipasa | U/L | 9.0143 | 180.2857 | 94.65 | 171.2714 | 42.8179 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CK | U/L | 12.5 | 250 | 131.25 | 237.5 | 59.375 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| MB | U/L | 1 | 20 | 10.5 | 19 | 4.75 | 45.24% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Sodio | mEq/L | 130 | 145 | 137.5 | 15 | 3.75 | 2.727% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Potasio | mEq/L | 3.3 | 5.5 | 4.4 | 2.2 | 0.55 | 12.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cloro | mEq/L | 91 | 107 | 99 | 16 | 4 | 4.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CO2 | mEq/L | 20 | 30 | 25 | 10 | 2.5 | 10% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Calcio | mg/dL | 8.2 | 10.2 | 9.2 | 2 | 0.5 | 5.435% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fósforo | mg/dL | 2.7 | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 0.45 | 12.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Magnesio | mg/dL | 1.5 | 3 | 2.25 | 1.5 | 0.375 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Hierro | ug/dL | 37 | 158 | 97.5 | 121 | 30.25 | 31.03% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| INMUNOPROTEINAS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % |  |  |  | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| IGG | mg/dL | 700 | 1600 | 1150 | 900 | 225 | 19.57% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| IGA | mg/dL | 70 | 400 | 235 | 330 | 82.5 | 35.11% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| IGM | mg/dL | 40 | 230 | 135 | 190 | 47.5 | 35.19% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| IGE | UI/ml | 1 | 100 | 50.5 | 99 | 24.75 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| C3 | mg/dL | 90 | 180 | 135 | 90 | 22.5 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| C4 | mg/dL | 10 | 40 | 25 | 30 | 7.5 | 30% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| AEL | UI/ml | 1 | 200 | 100.5 | 199 | 49.75 | 49.5% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| FR | UI/ml | 1 | 30 | 15.5 | 29 | 7.25 | 46.77% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PCR | mg/L | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| ENDOCRINOLOGIA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % |  |  |  | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| CORTISOL ( matinal ) | ug/dL | 3.8 | 25 | 14.4 | 21.2 | 5.3 | 36.81% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| INSULINA ( basal en ayuno ) | uU/ml | 2.6 | 24.9 | 13.75 | 22.3 | 5.575 | 40.55% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| FSH ( medio ciclo ) | mU/mL | 4.7 | 21.5 | 13.1 | 16.8 | 4.2 | 32.06% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PROLACTINA ( sexo femenino ) | ng/mL | 6 | 29.9 | 17.95 | 23.9 | 5.975 | 33.29% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| LH ( medio ciclo ) | mU/mL | 14 | 96 | 55 | 82 | 20.5 | 37.27% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TSH | uU/mL | 0.3 | 3.4 | 1.85 | 3.1 | 0.775 | 41.89% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| T3T | ng/dL | 50 | 260 | 155 | 210 | 52.5 | 33.87% | 40 | 339 | 9% | -88.2% | -5.6952 | 0.26571 | 1.5133 | 151.3306 | 2 | 37.8327 | 62.1673
| T4T | ug/dL | 5.1 | 14.1 | 9.6 | 9 | 2.25 | 23.44% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| FT3 | pg/mL | 1.4 | 5.5 | 3.45 | 4.1 | 1.025 | 29.71% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| FT4 | ng/dL | 0.25 | 2.5 | 1.375 | 2.25 | 0.5625 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| ESTRADIOL ( climaterio) | pg/mL | 8.6 | 49.8 | 29.2 | 41.2 | 10.3 | 35.27% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PROGESTERONA ( fase lutea media ) | ng/mL | 0.7 | 27 | 13.85 | 26.3 | 6.575 | 47.47% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TESTOSTERONA ( adulto masculino ) | ng/dL | 10 | 120 | 65 | 110 | 27.5 | 42.31% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| MARCADORES TUMORALES | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % |  |  |  | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| AFP | ng/mL | 0.1 | 7 | 3.55 | 6.9 | 1.725 | 48.59% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| BHGC | mUI/mL | 0.1 | 5 | 2.55 | 4.9 | 1.225 | 48.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CA 125 | U/mL | 0.1 | 35 | 17.55 | 34.9 | 8.725 | 49.72% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CA 15-3 | U/mL | 0.1 | 27 | 13.55 | 26.9 | 6.725 | 49.63% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CA 19-9 | U/mL | 0.1 | 37 | 18.55 | 36.9 | 9.225 | 49.73% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CEA | ng/mL | 0.1 | 3.4 | 1.75 | 3.3 | 0.825 | 47.14% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PSA TOTAL | ng/mL | 0.1 | 4 | 2.05 | 3.9 | 0.975 | 47.56% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PSA LIBRE | ng/mL | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| TORCH | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % |  |  |  | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Toxoplasma IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Toxoplasma IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Rubeola IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Rubeola IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CMV IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CMV IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Herpes 1 IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Herpes 1 Igm | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Herpes 2 IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Herpes 2 IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| MONITOR DE DROGAS TX | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % |  |  |  | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Acetaminofen | ug/mL | 0.1 | 12.5 | 6.3 | 12.4 | 3.1 | 49.21% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Carbamacepina | ug/mL | 0.1 | 2.2 | 1.15 | 2.1 | 0.525 | 45.65% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Digoxina | ng/mL | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0.25 | 41.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fenitoina | ug/mL | 0.1 | 9.6 | 4.85 | 9.5 | 2.375 | 48.97% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fenobarbital | ug/mL | 0.1 | 10.3 | 5.2 | 10.2 | 2.55 | 49.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Gentamicina | ug/mL | 0.1 | 1.4 | 0.75 | 1.3 | 0.325 | 43.33% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Litio | mEq/L | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 33.33% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Salicilato | mg/dL | 0.1 | 6.5 | 3.3 | 6.4 | 1.6 | 48.48% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Teofilina | ug/mL | 0.1 | 7.2 | 3.65 | 7.1 | 1.775 | 48.63% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Tobramicina | ug/mL | 0.1 | 1.8 | 0.95 | 1.7 | 0.425 | 44.74% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Valproico | ug/mL | 0.1 | 35.5 | 17.8 | 35.4 | 8.85 | 49.72% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Vancomicina | ug/mL | 0.1 | 6.4 | 3.25 | 6.3 | 1.575 | 48.46% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| NIVELES DE HEMATINICOS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Acido Fólico | ug/L | 2 | 20 | 11 | 18 | 4.5 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Vitamina B12 | ng/L | 190 | 765 | 477.5 | 575 | 143.75 | 30.1% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Ferritina | ug/L | 20 | 120 | 70 | 100 | 25 | 35.71% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Hierro | ug/dL | 37 | 158 | 97.5 | 121 | 30.25 | 31.03% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CTFH | ug/dL | 270 | 360 | 315 | 90 | 22.5 | 7.143% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| % Saturación | % | 20 | 50 | 35 | 30 | 7.5 | 21.43% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| DROGAS DE ABUSO EN ORINA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Densidad Urinaria | DU | 1.01 | 1.025 | 1.0175 | 0.015 | 0.00375 | 0.3686% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| pH | UI | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 2.6 | 0.65 | 10.66% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Creatinina | mg/dL | 20 | 40 | 30 | 20 | 5 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Anfetaminas | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Barbitúricos | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Benzodiacepinas | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Canabinoides | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cocaína | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Etanol | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Fenciclidina | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| LSD | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Metacualona | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Metadona | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Nortriptilina | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Opiáceos | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Propoxifeno | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| URIANALISIS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Densidad | DU | 1.01 | 1.025 | 1.0175 | 0.015 | 0.00375 | 0.3686% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PH | UI | 4.8 | 7.4 | 6.1 | 2.6 | 0.65 | 10.66% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Glucosa | mg/dL | 0.1 | 30 | 15.05 | 29.9 | 7.475 | 49.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cetonas | mg/dL | 0.1 | 5 | 2.55 | 4.9 | 1.225 | 48.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Bilirrubinas | mg/dL | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.025 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Urobilinogeno | mg/dL | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Proteinas | mg/dL | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Nitritos | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Eritrocitos | Eri / uL | 0.1 | 5 | 2.55 | 4.9 | 1.225 | 48.04% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Leucocitos | Leuco / uL | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Osmolalidad | mOsm/L | 400 | 800 | 600 | 400 | 100 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Creatinina | mg/dL | 20 | 40 | 30 | 20 | 5 | 16.67% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Microalbúmina | mg/dL | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Hemoglobina | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Prueba de embarazo | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| B-HGC | UI/L | 0.1 | 10 | 5.05 | 9.9 | 2.475 | 49.01% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Eritrocitos Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Leucocitos Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cilindros Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Cristales Microscopia | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| GASOMETRIA | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| PH | UI | 7.35 | 7.45 | 7.4 | 0.1 | 0.025 | 0.3378% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PO2 | mmHg | 80 | 100 | 90 | 20 | 5 | 5.556% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| PCO2 | mEq/L | 35 | 45 | 40 | 10 | 2.5 | 6.25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| HCO3 | mEq/L | 22 | 28 | 25 | 6 | 1.5 | 6% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| CO2 Total | mEq/L | 22.96 | 30 | 26.48 | 7.04 | 1.76 | 6.647% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Base Exceso | mEq/L | 0.1 | 4 | 2.05 | 3.9 | 0.975 | 47.56% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Saturación O2 | % | 80 | 100 | 90 | 20 | 5 | 5.556% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Sodio | mEq/L | 130 | 145 | 137.5 | 15 | 3.75 | 2.727% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Potasio | mEq/L | 3.5 | 5.1 | 4.3 | 1.6 | 0.4 | 9.302% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Glucosa | mg/dL | 70 | 110 | 90 | 40 | 10 | 11.11% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Lactato | mmol/L | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 25% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Calcio Iónico | mmol/L | 1 | 2.5 | 1.75 | 1.5 | 0.375 | 21.43% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| DETECCION VIRUS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| Ag de Superficie Hepatitis B | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Ac Anti Virus Hepatitis C | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Ac Anti Virus HIV 1/2 | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Ac Anti HB core | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Anti-HAV IgG | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| Anti-HAV IgM | Cualitativa | 0.1 | 1 | 0.55 | 0.9 | 0.225 | 40.91% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| DIABETES MELLITUS | UNIDADES | MIN | MAX | X | RANGO | D.S. | CV % | EEEC RESULT | V.ESPERADO | PICC: CV% | BIAS % | Z SCORE | CVR | ERROR TOTAL | PIV | SIGMA | INCERTIDUMBRE | SEGURIDAD
| NGSP: HbA1c % | % | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 2 | 0.5 | 9.091% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100
| GP3M: Glucosa Promedio Trimestral | mg/dL | 75 | 135 | 105 | 60 | 15 | 14.29% |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100