## ASESOR
ESQUEMA DE EVALUACION EXTERNA DE LA CALIDAD |  |  | DESARROLLADO CONFORME A
JAR QUALITY SA DE CV |  |  | PROMECAL 2013:001, ISO/IEC 17043 : 2010
www.qualitat.cc |  |  | REQUISITOS PARA ENSAYOS DE APTITUD
www.i-qualitat.net |  |  | www.alapacml.net
NUESTRA MISION ES LA DE COLABORAR CON LOS LABORATORIOS EN LA DETECCION CONFIABLE Y OPORTUNA DE LAS OPORTUINIDADES DE MEJORA
DIPLOMA EEEC QUALITAT
REQUISITOS
1.- HABER PARTICIPADO EN CUANDO MENOS 10 DE LOS 12 CICLOS ANUALES
2.- TENER UN TODOS LOS MESURANDOS BAJO CONTROL CON UN PIV DE < DE 100
3.- PRESENTAR EVIDENCIA DE MEJORA EN LOS ANALITOS NO CONFORMES
La Normas ISO/IEC 15189:2007 tienen por objeto lograr la mejora continua de la calidad para que los laboratorios
informen resultados confiables y en consecuencia las decisiones médicas se puedan basar en evidencia sólida.
La Norma ISO/IEC 17043:2010 al regular los Programas de Ensayos de Aptitud establece que
1. Es responsabilidad de los PEA: Proveedores de Ensayos de Aptitud detectar las oportunidades de mejora.
2. Es responsabilidad de los PEA hacer recomendaciones a los laboratorios participantes.
3. Es responsabilidad de los Fabricantes de Sistemas FS proporcionar evidencia de la trazabilidad de sus mesurandos.
4. Es responsabilidad de los FS proporcionar capacitación y asistencia técnica a los laboratorios.
5. Es responsabilidad de los Laboratorios corregir los resultados no conformes para mejorar la confiabilidad.
Es recomendable que las medidas se apliquen de la siguiente forma:
1. Inmediatamente cuando se encuentre un resultado no conforme con un PIV > 200
2. Al encontrar dos resultados con PIV entre 100 y 200, aun cuando no sean consecutivos
Calcula el Error Total integrando la precision del control interno con la exactitud de la evaluacion externa de la calidad
NOTAS:
1.- La precisión depende buen mantenimiento del equipo y se verifica en el Programa Interno de Control de Calidad
2.- La exactitud depende de una buena calibración y se verifica en el Equema de Evaluacion Externa de la Calidad
3.- El error total es la resultante de la falta de precisión y de exactitud combinadas.
Las medidas que en general se pueden recomendar para mejorar el desempeño son:
1. Sigue fielmente las instrucciones para el manejo y la reconstitución de los controles incluyendo
volumen de dilución, tiempos de incubación, etc.
2. Conserva una alícuota en óptimas condiciones para verificar los resultados no conformes del ciclo.
3. Revisa las unidades de reporte que se utilizan en el EEEC y compáralas con las del PICC
4. Interpreta la relevancia médica de tus resultados en funcion de los limites de referencia que utilizas en tu laboratorio
5. Revisa el mantenimiento del analizador incluyendo la calidad del agua y la estabilidad de la energía electrica.
6. En los analitos no conformes en el EEEC revisa todos los datos que ha obtenido previamente en el EEEC,
comparando todos los valores reportados por tu laboratorio con todos los valores asignados a cada ciclo.
para que de esta manera puedas trazar una nueva curva de calibración basada en estos resultados.
7. Calibra nuevamente empleando los calibradores del fabricante del sistema y los datos de la curva del EEEC.
8. Evalúa la exactitud utilizando los controles independientes de excelente calidad.
9. Revisa los TUTORIALES DEL PROCESO ANALITICO Y DEL METODO ESTADISTICO que estan en el portal.
PARA ALCANZAR LAS METAS ANALITICAS SIX SIGMA CONSULTA
"QQCDC"
www.qualitat.cc
DR ARTURO M. TERRES SPEZIALE aterres@qualitat.cc

## QCP EJEMPLO. PLAQUETAS
Comparador Asignado conforme a las recomendaciones de trazabilidad de la Norma ISO 17043:2010
Valor Asignado = [ ( Trazabilidad Histórica ) + ( Trazabilidad Anual ) + ( Media Mensual ) ] / 3
| PRUEBA | MIN | MAX | UNIDADES
RANGO ANALITICO | PLAQUETAS | 6 | 242 | mil / uL |  | CONCLUSION | PRECISION | CVR | 1.1804
[7 empty] | EXACTITUD | BIAS | -69.59%
N > 900 | RESULTADOS |  | DELTA | BIAS | PIV | RECOMENDACIÓN | CORREGIR CALIBRACION DEL NIVEL BAJO
CICLO | LABORATORIO | GPO.CONTROL | mil / uL | %
147 | 6 | 30.51 | -24.51 | -80.33% | 177
137 | 7 | 31 | -24 | -77.42% | 170
142 | 18 | 36.4 | -18.4 | -50.55% | 111
139 | 26 | 40.44 | -14.44 | -35.71% | 79
141 | 62 | 58.06 | 3.94 | 6.786% | 15
144 | 70 | 62.46 | 7.54 | 12.07% | 27
136 | 119 | 176.9 | -57.9 | -32.73% | 72
138 | 130 | 182.4 | -52.4 | -28.73% | 63
143 | 146 | 187.93 | -41.93 | -22.31% | 49
145 | 200 | 216.01 | -16.01 | -7.412% | 16
140 | 233 | 233.45 | -0.45 | -0.1928% | 0
146 | 242 | 237.06 | 4.94 | 2.084% | 5
MAX | 242 | 237.06 | -4.94 | 12.07% | 177
MEDIA | 104.9167 | 124.385 | 19.4683 | -26.2% | 65.3333
MIN | 6 | 30.51 | 24.51 | -80.33% | 0
RANGO | 236 | 206.55 | -29.45
DS | 86.8483 | 87.2315 | 22.1261
CV | 82.78% | 70.13% | 113.7%
CVR | 1.1804 |  | CV RELATIVO : LAB / GPO.CONTROL
CEF. CORR ( R2) | 0.99835
PENDIENTE (M) | 1.145
INTERSECCION (B) | -31.9605
|  |  | DELTA | BIAS
| LABORATORIO | GPO.CONTROL | mil / uL | %
Y = MX + B | -25.0904 | 6 | -31.0904 | -518.2%
26.2222 | 4.9347 | 32.2222 | -27.2875 | -84.69%
| 34.9598 | 58.4444 | -23.4846 | -40.18%
| 64.9849 | 84.6667 | -19.6817 | -23.25%
| 95.01 | 110.8889 | -15.8789 | -14.32%
| 125.0351 | 137.1111 | -12.076 | -8.807%
| 155.0602 | 163.3333 | -8.2731 | -5.065%
| 185.0853 | 189.5556 | -4.4703 | -2.358%
| 215.1104 | 215.7778 | -0.66739 | -0.3093%
| 245.1355 | 242 | 3.1355 | 1.296%
DR. ARTURO M TERRES SPEZIALE
www.qualitat.cc
aterres@qualitat.cc

## QCP FORMATO
Comparador Asignado conforme a las recomendaciones de trazabilidad de la Norma ISO 17043:2010
Valor Asignado = [ ( Trazabilidad Histórica ) + ( Trazabilidad Anual ) + ( Media Mensual ) ] / 3
| PRUEBA | MIN | MAX | UNIDADES
RANGO ANALITICO |  | 0 | 0 |  |  | CONCLUSION | PRECISION | CVR | #DIV/0!
[7 empty] | EXACTITUD | BIAS | #DIV/0!
N | RESULTADOS |  | DELTA | BIAS | PIV | RECOMENDACIÓN
CICLOS | LABORATORIO | GPO.CONTROL | 0 | %
1 |  |  | 0 | #DIV/0!
2 |  |  | 0 | #DIV/0!
3 |  |  | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | 0 | #DIV/0!
6 |  |  | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | 0 | #DIV/0!
8 |  |  | 0 | #DIV/0!
9 |  |  | 0 | #DIV/0!
10 |  |  | 0 | #DIV/0!
11 |  |  | 0 | #DIV/0!
12 |  |  | 0 | #DIV/0!
MAX | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
MEDIA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MIN | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
RANGO | 0 | 0 | 0
DS | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
CV | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
CVR | #DIV/0! |  | CV RELATIVO : LAB / GPO.CONTROL
CEF. CORR ( R2) | #DIV/0!
PENDIENTE (M) | #DIV/0!
INTERSECCION (B) | #DIV/0!
|  |  | DELTA | BIAS
| LABORATORIO | GPO.CONTROL | 0 | %
Y = MX + B | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
DR. ARTURO M TERRES SPEZIALE
www.qualitat.cc
aterres@qualitat.cc